**相王医药检测设备采购招标文件**

**第一部分投标须知**

**一、项目名称：**检测设备采购

**二、招标人：**淮北市相王医药连锁有限公司

**三、招标文件编号：**相王医药采2021221

**四、项目内容：**检测设备采购。

**五、投标人资格**

（一）在中华人民共和国境内注册,有独立法人营业执照，有本次招

标采购设备的生产许可证,代理经销商须有生产厂家授权经销证明。

1. 投标人须在近两年内参与的项目中，没有因违规、违纪受到处

罚；参加投标的设备须在近两年内没有发生过重大质量、安全事故。

**六、投标保证金**

（一）投标人需缴纳投标保证金5000元。投标保证金以现金方式在

开标现场缴纳。如在投标截止前投标人未交纳投标保证金的，将拒收

其投标文件。未中标单位保证金在定标后无息退还。拟中标单位的投

标保证金在履约保证金足额缴纳后无息退还。

（二）投标截止后投标人撤销投标文件的以及投标人中标后拒绝签订合同、放弃中标的，投标保证金不予退还。

**七、中标服务费**

中标人须以现金缴纳3000元中标服务费。

**八、履约保证金**

中标单位应于接到中标通知书后的5日内向招标人指定账户打入成

交金额10%的履约金，并在15个工作日内签订采购合同，若中标单

位未在规定时间内缴纳履约保证金，并无正当理由的视为自动放弃中

标资格。

1. **报名方式与报名截止时间**

采取网上报名，于2022年1月13日下午17：00前，将投标单位的营业执照影印件、单位联系方式通过电子邮件形式发送至邮箱2295829959 @QQ.com

**十、招标时间安排**

（一）开标时间：2022年1月14日上午9：00

（二）开标地点：淮北市相山北路3号皖北康复医院7 号楼 4楼会

议室

（三）投标截止时间：2022年 1月14日上午9：00。

**十一、投标文件的澄清与说明**

投标人如对招标文件提出质疑，请在2022年1月6日上午11：00

前以不署名电子邮件形式发送至邮箱2295829959@QQ.com，招标人

于2022年1月7日下午5：00前在安徽皖北康复医院官网予以公

告统一答复，逾期的质疑概不受理，开标后不得对招标文件的内容或

条款提出质疑。

**十二、评标办法：**综合评分法

**十三、投标文件**

（一）投标人应交送**5**份纸质投标文件，标有正本（**1**份），副本（**4**

份）。电子版投标文件1份（光盘U盘均可），电子版投标文件内容须

与纸质投标文件完全相同。

（二）投标文件须盖投标人公章，并有法定代表人或委托代理人的签

名。

1. 投标文件的正、副本应密封包装，封口处贴封条并骑缝加盖公

章。封面注明招标项目和招标单位、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。投标文件不按规定密封视为无效。电子版投标文件须单独密封，并注明投标人名称。无电子版投标文件，招标方拒绝接受投标方的投标文件。

1. 投标文件须实质性响应招标文件的要求，实质性内容是指物资

采购数量、投标方案、主要技术规格、主要合同条款等，招标文件中要求的“投标文件编制内容”，投标文件不得漏项，如有漏项，视为没有“实质性”响应招标文件。

1. 凡招标文件中有投标文件编制格式的部分，投标文件须按招标

文件规定的格式编制，不按规定格式填报的投标文件可能造成无效投标。

1. 投标人应保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则

投标人必须承担由此引起的全部法律责任。

1. 若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人

负责。

1. 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人

民共和国境内生产的货物的投标报价。

（九）投标人参标设备的技术参数如与招标文件所列相应参数不同，可在技术偏离表中填写。

**十四、下列情况之一者为废标：**

（一）没有按照招标文件要求提交投标保证金的；

（二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（三）投标人的投标报价多于一个，且未指定以哪个为准；

（四）投标文件未盖公章及法定代表人或委托代理人印章（或签名）；

（五）投标文件未按招标文件规定的格式和要求编制；

（六）没有对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（七）串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作

假方式投标的；

(八）设备参数中★项不满足的

（九）评委会一致确认应属于废标的其它严重情况。

**第二部分设备采购内容及技术要求**

**一 、检测设备一批。**

**总控制价 50 万元**

1. **主要设备技术参数及配置要求**
2. **防护级X、γ剂量率仪**

1.检测射线类型：χ，γ

2.★探测器类型： NaI（Tl）探测器

3.测量范围：0.1 -1500μSv/h

4.能量响应： 30 keV -3 MeV

5.剂量检测：剂量率和累积剂量均可测量

6.最低探测下限：仪表最低可测读值应当不大于0.01μSv/h；

7.误差：Hp（10）≤±15%（Cs-137）（提供第三方权威机构的检验报告）

8.响应时间：≤1 s

9.报警项目：超阈值报警、探测器故障报警、低电报警报警

10.统计涨落（重复性）：≤5%

11.使用环境：－30℃~＋40℃

12.可任意设置报警阈值，超阈声光报警

13.测量时间：1、5、10、20、30、40、50、60、70、80、90秒可选

14.★显示单位;剂 量 率：nSv/h、nGy/h、nR/h可选择、累计剂量：µSv、计数率：cps

1. **环境级X、γ剂量率仪**

1.检测射线类型：X、γ

2.★主探测器:NaI(TI)闪烁体探测器 闪烁体尺寸：φ50mm×50mm

3.主探测器能量响应：20keV~3.0MeV

4.主探测器剂量率量程：环境级：1nSv/h~400μGy/h

5.主机内置探测器类型：GM管

6.剂量率范围：0.01uSv/h~150mSv/h

7.★测量方式：实时值、平均值、最大值累积剂量：0.00uSv-999999Sv

8.相对固有误差：≤士15%(相对137cs）

9.可充电锂电池，电池使用时间：>24小时

1. **αβ表面污染检测仪**

1、★分体式双探测器设计

2、主探测器探测器：双闪晶体ZnS(Ag)

3、γ剂量探测器：GM管

4、γ剂量率：0.01～150mSv/h

5、主机可时时显示γ剂量率数值

6、对α、β/γ分开测量

7、★探测器面积：≥60cm2

8、本底计数（可扣除）： 每分钟计数α≤0.1cps，β≤25cps

9、显示单位：CPM、CPS、Bq/cm2、mSv、nSv/h、μSv/h、mSv/h

10、相对基本误差：≤±15%

11、主机内置GM探测器，实时监测操作人员周围环境

12、供电电源：可充电锂电池

13、数据存储：可插拔4G以上存储卡，可储存10万组数据

14、工作环境：温度范围：-40℃~+55℃；湿度范围：0~98%

1. **中子测量装置**

1检测射线类型：同时测量中子剂量率和γ剂量率

1. ★操作主机：智能手机+专业APP，主机采用超大工业级彩显屏，

智能终端，64G存储

3.防护：耐腐蚀、耐磨防水铝质外壳

4.探测器：高性能3He气体探测器

5.★剂量率范围：0.1μSv/h~100mSv/h（3He气体管）

6.灵敏度：5cps（μSv/h）（Am-Be中子源）

7.相对固有误差：≤±15％（241Am-Be中子源），提供第三方权威机

构的检定报告

8.能量响应：热中子～14MeV

9.耐γ性能：10mGy/h 137Cs γ场中，γ压低优于100:1

10.附加误差在±10%（对1mSv/h）以内

11.角响应：≤±25%（0 - ±90℃）

1. **氡及其子体测量装置**
2. 符合 GB/T 14582-93《环境空气中氡的标准测量方法》、

GB/T13163.2-2005/IEC 61577《氡及氡子体测量仪》、 GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》要求

2.多种测量：可测量空气氡、土壤氡及水中氡及氡析出率

3.★探测器：高分辨大面积硅探测器

4.目标气体：222Rn氡射气；220Rn钍射气

5.检测范围：空气氡：（2～999999）Bq/m3

水中氡：（0.002～999.999）Bq/L

土壤氡：（300～999999）Bq/m3

氡析出率：（0.001～33.000）Bq/[m2•s]

1. ★检测模式：嗅探模式：0.011cpm/[Bq·m-3]，正常模式：

0.022cpm/[Bq·m-3]

7.探测下限：2 Bq/m3

8.本底计数：小于0.02 cpm

9.内置泵： 1.5升/分钟

10.能谱：能实时显示显示氡气和钍射气的特征峰的α能谱。

11.稳定性：相对误差 ≤10%，（提供第三方权威机构的检验报告）

12.周期时间：从1分钟到24小时可任意设置

13.数据存储：存储不小于180000次氡气测量周期数据，包括时间、

日期、温度、湿度、电池电压、操作模式、氡气及钍射气和统计不确

定度。

1. **空气采样装置**
2. ★适用于放射性碘和气溶胶的简单取样以及微尘的连续取样

2、手动调速

3、可复位的、耗用时间计时器

4、瞬时流量读数

5、连续或间歇使用

6、重量小于4.5kg

7、流量范围：60-340升/分钟大流量空气取样器，115VAC，包括1 1/2＂

雌竖管接口

8、电机/泵：电刷，二阶离心风机

9、最大流量：12 CFM (FP2063-20) & 6.5 CFM (FP5211-20)

10、滤纸尺寸：直径2英寸（50mm）。

11、转子流量计显示瞬时流量，流量大小连续可调。

1. **空气采样泵**
2. ★采样流量：5-5000ml/min； 分辨率：1ml/min；准确度：优于

±5%；

2.续航时间：﹥20小时；

3.充电时间：≤6小时；

4.充电方式：座充、三连充、五连充；

5.温度显示：有；大气压显示：有；

6.自动校准：有；

7.整机防滑、采样嘴防摔：有；数字恒流防爆：有；

8.定时、定容、循环采样：有；；电量不足报警：有；

9.负载能力：﹥25KPa； 仪器噪声：≤65dB（A）

10.★具有矿用安标证书；矿用煤安等级：ExiaⅠMa（需提供证明材

料）

**（八）矿用防爆个体噪声**

1.符合标准：GB/T 3785-2010 2级，GB/T 15952-2010。

2.测量范围：

声压级测量范围：60-141 dBA

峰值C声级测量范围：80-144 dB ;

声暴露测量范围：0.01 Pa2h到99.99 Pa2h;

噪声剂量测量范围：0%到9999%

3.频率范围：20 Hz-12.5 kHz

4.频率计权：两通道并行，每通道A、C、Z分别可选

5.时间计权：每通道并行F、S、I

6.测量指标：LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak

7.积分测量时间：1s到24h任意可设定

8.数据存贮：192kB Flash RAM

9.存贮组数：96组

10.★个人声暴露计模块：

模块数量：2；测量内容：TWA、LAVG、E、Lex8h

11.★需有矿用防爆合格证，ExiaIMa,可以进入煤矿井下使用

12.工作温度：-10℃ ~ 50℃

**（九）超高频电磁场强仪器**

1、★使用频率范围：30～300MHz，超高频电磁场

2、量程范围：0～450V/m

第一档：0～30V/m

第二档：30～150V/m

第三档：50～450V/m

3.误差：整机测量误差≤±30%

4、使用条件：（1） 环境温度：－10～+40℃（2）相对湿度：80%以下

**（十）PH酸度计**

1,测量范围：
pH/pX：-2.000～20.000pH；0.000～14.000pX
mV：-1999.9～1999.9mV

离子浓度：0～19990（可选单位：pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、

μg/L）

温度值：(-5.0～130.0)℃

★2、分辨率：
pH/pX值：0.001pH/pX
mV：0.01mV
温度：0.1℃
3、基本误差：
pH/pX值：±0.002 pH/pX

mV：±0.03%FS

离子浓度：0.3％
温度：±0.1℃

1. **浊度计**

 测量范围（NTU）：

（0～20.00）NTU，（20.0～200.0）NTU，（200～2000）NTU

★示值误差：不超过±6%

重复性：不大于0.5%

★稳定性：不超过±0.5%FS/30分钟

1. **立式压力蒸汽灭菌器（外排式）**

一、工作条件：

1、工作环境温度10～30℃；

2、电源220～240V。

二、技术要求：

★1、自控型，微电脑智能化控制；

1. 手轮式快开门安全连锁装置结构；

3、外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀；
4、压力安全联锁装置，超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气；
5、低水位报警，断水自控，超压自泄；灭菌终了蜂鸣器提醒；

6、标配样品测试孔；
★7、容积：≥100L
8、功率：≤3.5kW

1. 最高工作/设计温度：≥135℃/138℃

10、最高工作/设计压力：≥0.22MPa/0.25MPa
11、内腔尺寸(mm)：≥Φ400×830，筒体直径：≥400mm
12、提篮尺寸(mm)：≥Ф360×230×3个

★13、生产商资质要求：压力容器制造许可证、ISO9001质量体系认

证、CE认证、高新技术企业认证.

三、配置清单：

1、主机一台；

2、提篮3个；

3、质量证明书一份；

4、保修卡、合格证各一份；

1. **立式压力蒸汽灭菌器（内排式）**

一、工作条件：

1、工作环境温度10～30℃；

2、电源220～240V。

二、技术要求：

★1、自控型，微电脑智能化自动控制

1. 手轮式快开门安全连锁装置结构，压力安全联锁装置，超温自动

保护装置
3、自涨式密封圈，自动排放冷空气，断水自控，超压自泄
★4、内循环排汽式，带3升集气瓶
5、灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机
6、标配样品测试孔
7、三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气c.加热-灭菌-不排汽

8、容积：≥50L
9、功率：≤2.7kW
10、极限工作/设计温度：≥135℃/138℃
11、极限工作/设计压力：≥0.22MPa/0.25MPa
12、内腔尺寸(mm)：≥Ф300×755，筒体直径：≥300mm
13、提篮尺寸(mm)：Ф280×210×3个

★14、生产商资质要求：压力容器制造许可证、ISO9001、CE认证、

高新技术企业认证.

三、配置清单：

1、主机一台；

2、提篮3个；

3、质量证明书一份；

4、保修卡、合格证各一份；

**（十四）可见分光光度计**

一、主要性能

1、主机具有双波长比/差法定量测试功能（提供功能照片）；

2、可连接喷墨或激光打印机，用A4纸进行打印；

3、主机测试数据，可通过U盘导出，导出的格式必须包含CSV；

4、标准曲线有标样校正、系数输入法、OD值输入三种定量法；

5、仪器样品池内的底部，设计有漏夜孔，可以不小心洒落的液体可

通过该孔自动流出（提供实物照片）；

1. 主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳（提供

实物照片）。

二、技术参数

1、测光方式：单光束

2、波长范围：320.0～1100.0nm

3、波长准确性：±0.8nm

4、波长重复性：≤0.4nm

★5、光谱带宽：4nm

6、光度准确性：±0.5％

7、光度重复性：≤0.2％T

8、杂散光：≤0.2%T(360nm NaNO2)

9、基线平直度：±0.002A

10、光源：钨灯&氘灯

11、检测器：硅光二极管

12、显示方式：≥5寸，彩色LCD触感屏（无需电容笔）

**三、投标人应提供:**2019年1月1日以来同款设备销售清单及销售合同扫描件（有一项本项目所需设备即可），不接受关联公司业绩。

**四、技术资料**

（一）投标人向招标人提供操作手册一套。

（二）投标人向招标人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

**五、人员培训**

投标人应提供现场或外出技术培训，保证招标人使用人员正常操作设备的各种功能。

**第三部分投标文件的编制内容**

1. 投标文件应按规定内容和格式编制，投标文件不按规定内容和格

式编制或有实质性的漏项，有可能造成无效投标。

二、投标文件应包括以下内容，并按照以下顺序装订

（一）投标报价函；附件（一）

（二）投标设备报价汇总表；附件（二）

（三）投标设备备品、备件及专用工具清单；附件（三）

（四）投标报价中不包含的易损件报价表；附件（四）

（五）法定代表人身份证明；附件（五）

（六）法定代表人的授权委托书；附件（六）

（七）技术说明；

（八）安装施工方案；

（九）质量保证措施；

（十）投标技术偏离表；附件（七）

（十一）投标人资格证明文件（包括投标人的营业执照、生产许可证、

经销授权证明及投标方认为与本次招标有关的证明等）；

（十二）质保期承诺函；附件（八）

（十三）售后服务承诺；

（十四）投标人同类产品近两年销售业绩；

（十五）投标人认为需要表述的与本次招标有关的其它内容。

**第四部分：合同的主要条款**

一、设备价格：

（一）设备价格执行乙方投标价格。

（二）价格包括

1、投标价格包括设备生产成本、搬运、安装、调试、验收等所有投入和收益。

2、质保期内定期维护和损毁件的更换费用。

3、税费及满足服务要求的相关费用。

二、设备的验收、风险承担、安装以及调试

（一）验收

1、设备在合同规定的交货日期内到达交货地点后，在乙方负责人员和甲方采购主办部门、在场的情况下开箱确认设备的型号以及清点备品备件，核对装箱清单，确认合格的甲方采购主办部门和财务部门、经管部门应在验收单据上分别签字。

2、设备安装后，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。

（二）风险承担

若设备经验收不合格，甲方将拒绝收货，此时货物毁损灭失的风险由

乙方承担。

（三）安装、调试

1、设备验收合格后，乙方应在5天内派技术人员到达现场，在甲方

技术人员在场的情况下对设备进行安装、调试，并承担因此发生的一

切费用。

2、安装、调试必须由乙方取得安装资质的专业工程师进行。

三、设备款的结算与支付

（一）结算

无预付款。以甲方采购主办部门和财务部门等共同签字确认的验收单

据为依据进行结算。

（二）支付

设备运抵现场验收合格后支付合同价款的60%，设备安装竣工试运行、验收合格后支付至合同价款的100%。

（三）支付方式：转账支付。

（四）乙方提供增值税专用发票(13%）。

四、履约保证金的缴纳与退还

（一）乙方应于接到中标通知书后的5日内向甲方指定账户打入成交

金额10%的履约保证金。

（二）履约保证金在设备质保期满后无遗留问题时一个月内无息退还。

五、质保期：质保期执行投标人投标承诺期限，质保期内，乙方对设

备整机免费包修。质保期外的维修只收取材料费。

六、售后服务

（一）提供详细的售后服务计划；

（二）提供售后服务承诺书，质保期为设备经验收合格双方签字后算

起。在质保期内设备运行中发生问题，维修人员2小时内响应，24

小时内到达现场，提供免费服务直至解决运行故障。

1. 自验收合格之日起 15 天内出现非人为原因的故障致使设备

无法正常使用，乙方无条件退换，乙方保证退换设备与先前设备同一品质。

（四）设备厂家有义务提供终身维修服务，三个月定期回访一次，并

于使用达到二年时对所有设备予以免费检修保养一次。

（五）采购单位需对设备升级时，乙方有义务提供免费升级服务。

（六）乙方确保主要设备开机率≥95％（按全年365天计算）。

七、违约责任

（一）乙方须按期交货。每拖延一天，按合同总价款的日千分之二交

纳违约金，从履约保证金中扣除。当违约金达到合同总价款的5％时，

甲方有权终止合同，另选供货单位。

1. 若乙方不能及时提供售后服务，每逾期一次，保修期限延长

30天。因乙方不能及时提供服务，甲方有权安排第三方进行处理，费用从履约保证金中扣除，大于履约保证金的甲方有权向乙方追偿。

（三）设备全年开机率要求大于95％以上（按全年365天计算），乙方提供的设备不能达到上述约定，停机时间每超过1天，保修期顺延3天。因售后服务和设备开机率低导致的保修期延长时间，两者可以累加。

（四）乙方提供设备为非全新设备，甲方拒付所有款项，履约保证金不予退还。因非全新设备给甲方造成损失由乙方承担。

八、解决纠纷方式

双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第五部分：评标办法**

一、招标人组建评标委员会，评标委员会按照评标办法的规定进行评

分。

（一）开标

1、招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参

加。投标人法定代表人或被授权代理人必须参加开标会议，法定代表

人或被授权代理人出示法人身份证明书或法人授权委托书及有效身

份证明的原件(格式参照招标文件提供的格式)，以便开标会议上证明

其身份。以上证件不能出示或不符合要求的，其投标文件将被拒收。

2、投标单位参加开标的法定代表人或授权代理人，必须在规定的投

标文件递交截止时间前到达现场签到,否则将拒收投标文件。

3、投标企业提供的以上材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，将不予退还投标保证金，取消投（中）标资格，并在发布招标文件的网站上公示。

4、开标由招标方项目负责人主持，并按规定的程序进行：

5、下列情况之一者招标方拒收投标文件：

5.1投标文件未按招标文件要求密封；

5.2投标文件送交时间已超过招标文件规定的投标截止时间；

（二）评标

1、评标工作由招标单位依法组建的评标委员会负责，评标委员会成

员随机选取，评委会推举一名组长。招标人招标管理人员和纪律检查

人员全程监督。评标委员会对招标文件理解出现偏差或遗漏时，招标

管理人员提醒和督促纠正，纪律检查人员负责评标工作秩序的维持。

2、评标委员会首先审查投标人资格文件，资格审查合格后，对具备

实质上响应的投标文件进行评估和比较。

3、投标人不得企图向评委及招标方代表施加任何影响，否则将会导致投标作废。

4、评标的依据是招标文件和投标文件，评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对于投标文件中描述不清楚的部分，评委可请投标人口头或以书面文字的方式澄清，但澄清不得改变投标文件的实质性内容。

5、评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5.1评标采用保密方式进行。

5.2本次评标采用综合评标法，评标委员会首先对投标人进行资格符合性审查，审查合格的投标人进入商务评分阶段，评委会依法对各投标文件进行评审，根据综合评审得分从高到低依次排序，综合得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列，推荐前2名为中标候选人。

5.3中标人的确定：招标人报请院领导（办公会）集体确定，从评标

委员会推荐的中标候选人中确定预中标人，进行不少于3个工作日的

公示。

6、评标委员会严格按照招标文件的要求进行评标。评标完成后，评标委员会向招标人提交书面评标报告和推荐2名中标候选人，并按照综合得分由高到低标明排序。

7、综合评分标准见下表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价项目** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 投标总报价 | 45 | 通过预审的低于或等于控制总价的为有效报价，通过资格审核的各投标人报价的最低有效报价为基准价，得分45分。其他投标人的价格得分为：基准价/投标报价×45（本项最高分45分） |
| 2 | 参数正偏 | 5 | 每个正偏离得1分，最高5分，没有得0分。（非功能性正偏离不得分） |
| 3 | 参数负偏 | 5 | 无负偏离得5分，技术指标每负偏离一项扣减1分，最多扣5分。（非功能性负偏离不扣分） |
| 4 | 特殊技术性能要求 | 14 | **1.防护级X、γ剂量率仪**符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准，可通过静电放电抗扰度试验，提供省级或以上检验机构出具的检验报告，提供报告得2分。**2.防护级X、γ剂量率仪**符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准，可通过射频电磁场辐射抗扰度试验，提供省级或以上检验机构出具的检验报告，提供报告得2分。**3.αβ表面污染检测仪**符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准,可通过静电放电抗扰度试验，提供省级或以上检验机构出具的检验报告,提供报告得2分。**4.αβ表面污染检测仪**符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准，可通过射频电磁场辐射抗扰度试验，提供省级或以上检验机构出具的检验报告，提供报告得2分。**5.中子测量装置**内置蓝牙通讯模块，可联网上传测量数据，直接生成报表,有蓝牙通讯模块得2分，须提供产品功能白皮书等证明材料。**6.氡及其子体测量装置**的输出功能，带有USB、WIFI模块，用于数据下载到电脑和发送数据使用，有USB、WIFI功能模块得2分，须提供产品功能白皮书等证明材料。**7.空气采样泵**有200条或以上历史信息查询功能，及有电池电量显示功能模块得2分，须提供产品功能白皮书等证明材料。本项最高14分。 |
| 5 | 质保期承诺 | 20 | 整机质保期承诺：承诺质保期1年得2分，承诺质保期2年得5分，承诺质保期3年得20分。本项最高20分。 |
| 6 | 售后响应 | 3 | 承诺维修人员2小时响应得1分，24小时内到达现场得2分，48小时修复得3分。 |
| 7 | 业绩 | 4 | 提供2019年1月1日以来的该产品市场占有证明（提供销售合同复印件和联系电话），每一份合同中体现本次招标设备的得1分，没有的0分，最高的4分。 |
| 8 | 培训 | 4 | 现场对医师培训得2分，对工程师培训得2分，无培训得0分。 |
| 9 | 合计 | 100 | 　 |

（三）定标

根据评标委员会推荐的中标候选人，由招标人确定中标单位，公示结

束后发出中标通知书。

**附件（一）**

**投标报价函**

淮北市相王医药连锁有限公司：

我们已全面研究了“淮北市相王医药设备采购招标文件”，并熟知招标文件的各项规定，我方同意按招标文件规定的全部条件投标。投标报价如下：

投标报价：人民币 元（价款大写）

我方承诺产品的供货日期为： 天（指供应货物全部运至指定交

货地点的时间，要求报最短交货期），交货地点：淮北市职业病防治院西区，安徽省淮北市孟山北路。

我方承诺，我方一旦中标，将于收到中标通知书后的15个工作日内与贵方签订供货合同。如逾期不派代表签约。贵单位有权不予退还投标保证金，并视为我方自动放弃中标资格。

我方承诺，保证在合同规定的供货期限内提供全套合格产品并运送至交货地点。

我方理解，如我方未中标，贵方有权不作任何解释。

本投标书在开标后的30日内有效，在合同未签订前，本投标文件(与招标文件有抵触的内容除外)连同你单位的中标通知书将构成约束贵我双方的协议。

投标人公章：

法定代表人(签字) ： 联系人：

地 址： 邮 编：

电 话： 传 真：

开户银行： 帐 号：

公司电子邮箱：

日 期： 年 月 日

**附件（二）**

**投标设备报价汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额（元） |  |

说明：1、本表的“合计金额”为最终报价。

2、本表“合计金额”须与“投标报价函”中对应包的“投标报价”相同。

3、本项和以下各项的“设备名称”要按照“第二部分，设备采购内容及技术要求。设备采购清单” 顺序号填写。

**附件（三）**

**投标设备备品、备件及专用工具清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 备品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：备品、备件及专用工具含在投标报价中。如招标文件没有特殊要求，备品、备件的数量按常规配备，但数量不得少于设备安全运转一年的需求；如招标文件有特殊要求，须按招标文件要求配备备品、备件。

**附件（四）**

**投标报价中不包含的易损件报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 易损件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标方须将投标设备易损件（三年内必须更换的部件）、消耗材料（如油脂、密封圈等）、其它产品不可替换的非通用件的（含税）价格填入此表，否则，视为没有实质性响应招标文件。本表填写的详细程度对是否中标具有影响。

**附件（五）**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附件（六）**

**法定代表人授权委托书**

致：淮北市相王医药连锁有限公司

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （项目名称）的投标，产品配送，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： （签字） 性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （盖章或签字）

法人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

被授权人身份证粘贴处：

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

###  授权委托日期： 年 月 日

**附件（七）**

**投标设备技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件对应 | 是否偏离及理由 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**附件（八）**

**质保期承诺函**

淮北市相王医药连锁有限公司：

我方承诺设备整机质保期为 年。质保期内若配件损坏，我方

免费更换新的零部件。

投标人公章

 法定代表人：

 委托代理人：

 日期（年、月、日）